ЭКСПЕРТНОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По лоту № 1 Аппарат рентгеновский стационарный

- ТОО «Сфера-ПВЛ» с оборудованием Аппарат для  цифровой рентгенографии DR 400  производства Agfa NV, Бельгия/Agfa - Gevaert HealthCare GmbH, Германия.

Предлагаемое оборудование имеет ряд несоответствий требованиям технической спецификации на основании представленной технической спецификации поставщика:

Организатором тендера запрашивается рентгеновский аппарат с неподвижной колонной. Потенциальным поставщиком предложен аппарат с подвижной колонной (передвижение колонны DR 400 составляет 1305 мм). Организатором тендера запрашивается регулируемое по высоте движение деки стола от 42 см до 85 см. Потенциальным поставщиком предложен аппарат с регулируемой декой по высоте от 55 до 90 см. Организатором тендера запрашивается рентгеновский аппарат с полностью электронной томографией без механического соединения. У рентгеновского аппарата DR 400 такая функция отсутствует. Вместе с тем, принимая во внимание тот факт, что потенциальным поставщиком скопированы параметры из приложения № 2 Техническая спецификация и, предоставлены альтернативные варианты значений этих же параметров, то у эксперта отсутствует возможность оценки некоторых теххарактеристик (вращения рентгеновской трубки, перемещения деки рентгеновского стола и пр.) предлагаемого оборудования рентгеновского комплекса DR400. Такие  расхождения также подтверждаются данными из регистрационной базы данных РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК (https://www.ndda.kz/ ). (копия выписки с техническим описанием на аппарат для  цифровой рентгенографии DR 400 прилагается).

Отсутствие и несоответствие перечисленных параметров в описании аппарата для  цифровой рентгенографии DR 400 требованиям технической спецификации организатора тендера значительно сужают возможность применения закупаемой медицинской техники и проведение качественных рентгеновских исследований.

Представленное оборудование не соответствует требованиям Технической спецификации и ТОО «Сфера-ПВЛ» не допускается в качестве потенциального поставщика к государственному закупу.

- ТОО «Алаш-KZ» с оборудованием медицинское рентгеновское радиографическое устройство New Oriental 1000, China Resources Wandong Medical Equipment Co., Ltd.

Предлагаемое оборудование имеет ряд несоответствий требованиям технической спецификации на основании представленной технической спецификации поставщика:

Организатором тендера запрашивается рентгеновский аппарат с неподвижной колонной. Потенциальным поставщиком предложен аппарат с подвижной колонной (передвижение колонны New Oriental 1000 составляет 3 440 мм, вращение колонны вокруг своей оси от 0-180 град). Организатором тендера запрашивается рентгеновский аппарат:

- с диапазоном моторизованного вращения рентгеновской трубки вокруг горизонтальной оси, не менее ± 110° (потенциальным поставщиком не предоставлены технические сведения по данному параметру)

- с диапазоном вращения рентгеновской трубки вокруг вертикальной оси, не менее ± 90° (потенциальным поставщиком не предоставлены технические сведения по данному параметру).

- с диапазоном регулировки высоты томографического слоя от 0-330 мм, потенциальным поставщиком предложена регулировка томографического слоя от 0-250 мм.

В генераторе аппарата New Oriental 1000 отсутствует возможность установки параметров по одному параметру – кВ (поставщиком предложен аппарат с установками по двум точкам кВ+мАс, трем точкам кВ + мА+с и четырем точкам кВ + мА+ с+ мАс. Указывает на отсутствие съемки в автоматическом режиме по одному выбранному параметру кВ). В к-те поставки аппарата New Oriental 1000 отсутствует латеральный держатель кассет.

Потенциальным поставщиком предложены принтер, пленка и рентгензащита, которые не зарегистрированы в составе медицинского рентгеновского радиографического устройства New Oriental 1000 (копия регудостоверения прилагается). Также не представлены названия моделей и производителей принтера, пленки и рентгензащиты, в связи с чем проверка технических параметров невозможна. На этом основании, предложенное оборудование в части принтера, пленки и рентгеновской защиты ТОО «Алаш-KZ» не зарегистрировано и не разрешено к применению на территории РК.

Отсутствие и несоответствие перечисленных параметров в описании медицинского рентгеновского радиографического устройства New Oriental 1000 требованиям технической спецификации организатора тендера значительно сужают возможность применения закупаемой медицинской техники и проведение качественных рентгеновских исследований.

Представленное оборудование не соответствует требованиям Технической спецификации и ТОО «Алаш-KZ» не допускается в качестве потенциального поставщика к государственному закупу.

- ТОО «Алма-Мед» с оборудованием рентгеновский аппарат на два рабочих места Opera RT 20 производства General Medical Merate SpA Италия.

Представленное оборудование соответствует требованиям Технической спецификации и ТОО «Алма-Мед» допускается в качестве потенциального поставщика к государственному закупу.

- ТОО «Росамед» с оборудованием рентгеновский аппарат на два рабочих места Opera RT 20 производства General Medical Merate SpA Италия.

Представленное оборудование соответствует требованиям Технической спецификации и ТОО «Росамед» допускается в качестве потенциального поставщика к государственному закупу.

Главный внештатный реаниматолог ГУ

«Управление здравоохранения Павлодарской области»			    Гловадская И.В.

Инженер медицинского оборудования

КГП на ПХВ «Поликлиника № 4»						    Подтихов К.Ю.

Врач анестезиолог - реаниматолог

КГП на ПХВ «Железинская районная больница»			     Лигай А.А.